Сведения об оснащенности испытательным оборудованием (ИО), подтверждающие соответствие лаборатории критериям аккредитации

| N | Наименование видов испытаний и/или определяемых характеристик (параметров) продукции | Наименование испытуемых групп объектов | Наименование испытательного оборудования, тип (марка) | Изготовитель (страна, наименование организации, год выпуска) | Основные технические характеристики | Год ввода в эксплуатацию, заводской номер (при наличии), инвентарный номер или другая уникальная идентификация | Дата и номер документа об аттестации ИО, срок его действия | Право собственности или иное законное основание, предусматривающее право владения и пользования | Место установки или хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Определение влажности сухого остатка | Вода, отходы | Шкаф сушильный ШС – 80 -01 СПУ | Смоленское СКТБСПУ 2011 г | От 50 до 3500С | 2011 № 14698 | Протокол № 861/216 от 10.01.2024 г. до 09.01.2026 г. | Собственность Оборотно – сальдовая ведомость, по сч. 10 | Помещение 45/10 | Аттестованная температура: (105 ± 2) °С |
|  | Поддержание постоянной температуры (органолептика) | Вода | Жидкостный термостат MLW UH8 | Германия 2011 г | 0 -95 0С | 2011 № 3222 | Протокол № 585/252 от 10.01.2024 г. до 09.01.2026 г. | Собственность, Оборотно – сальдовая ведомость, по сч. 10 | Помещение 48/1 | Аттестованные температуры 20±1°С 60±1°С |
|  | Определение зольности, прокаленного сухого остатка | Вода, отходы | Муфельная электропечь лабораторная SNOL 8.2/1100 | Литва 2011 г | 50 – 1100 0С | 2011 № 10793 | Протокол № 587/252 от 10.01.2024 г. до 09.01.2026 г. | Собственность Оборотно-сальдовая ведомость, по сч. 10 | Помещение 45/10 | Аттестованная температура (600±5,0) °С |
|  | Поддержание постоянной температуры (баканализ) | Вода, почва | Термостат суховоздушный ТС-1/20 СПУ | Смоленское СКТБ СПУ 2012 г | t до 60 0С | 2013 № 37154 | Протокол № 585/252 от 10.01.2024 г. до 09.01.2026 г. | Собственность, Оборотно – сальдовая ведомость, по сч. 10 | Помещение 45/4 | Аттестованные температуры 37,0±1,0°С 44,0±0,5°С 50,0±1,0°С |
|  | Поддержание постоянной температуры (баканализ) | Вода, почва | Термостат суховоздушный ТС-1/20 СПУ | Смоленское СКТБ СПУ 2012 г | t до 60 0С | 2013 № 36908 | Протокол № 586/252 от 10.01.2024 г. до 09.01.2026 г. | Собственность, Оборотно – сальдовая ведомость, по сч. 10 | Помещение 45/4 | Аттестованные температуры 37,0±1,0°С 44,0±0,5°С 50,0±1,0°С |
|  | Поддержание постоянной температуры (БПК) | Вода | Термостат электрический суховоздушный ТСО-1/80 СПУ | Смоленское СКТБ СПУ 2013 г | От +5 до + 60 0С | 2022 №7088 | Протокол № 860/216 от 10.01.2024 г. до 09.01.2026 г. | Собственность, Оборотно – сальдовая ведомость, по сч. 10 | Помещение 45/10 | Аттестованные температуры 20±1°С |
|  | Поддержание постоянной температуры и освещенности | Вода, почва, отходы | Климатостат VKG 571 BRAZIL | Дания 2022 г | Температура: Освещенность: | 2022 № 200921602099 | Протокол № 859/216 от 10.01.2024 г. до 09.01.2026 г. | Собственность, Оборотно – сальдовая ведомость, по сч. 10 | Помещение 45/12 | Аттестованные температуры 20±2°С 22±2°С Аттестованная освещенность 300 – 10000 лк |
| 8 | Удержание и контролируемое удаление ПБА с целью предотвращения контаминации (оператора и продукта) | Вода, почва, отходы | Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-«Ламинар-С»-0,9 | Россия, г. Миас, ЗАО «Ламинарные системы» 2017 г. | Освещенность рабочей зоны бокса, не менее: 750 Лк Средняя скорость нисходящего воздушного потока в рабочей камере бокса: 0,35±0,01 м/с Класс установленного приточного фильтра: HEPA 14 | 2024 г. № 221.090.00.182 | Аттестат № ДД 28082024-001 от 28.08.2024 г. до 27.08.2025 г. | Собственность, Оборотно – сальдовая ведомость, по сч. 1 Счет-фактура ООО «ЛОКТО-РУС» № 4 от 19.08.2024 г. | Помещение 45/4 | Соответствует параметрам при аттестации |

Генеральный директор ООО «ДиЛаб»                                            _____________________                                                    И.В. Главацкая

подпись уполномоченного лица            	         		             инициалы, фамилия уполномоченного